Activity Answers: Test 8 Automatic Exposure Control (AEC) Sensitivity Calculations

## Evaluation of Data

| Sensitivity/Speed | mAs | mR |
| --- | --- | --- |
| S200 | 6.1 | 38.17 |
| S400 | 3.0 | 19.17 |
| S800 | 1.6 | 10.16 |

- Determine the percent of variation between speed settings, using the S400 results as the comparison point.

S200 and S400

______ % = (S200) – (S400)   x 100

(S400)

mAs        103.33% = (6.1) – (3.0)  x 100

(3.0)

mR            99.1% = (38.17) – (19.17)  x 100

(19.17)

S800 and S400

______ % = (S800) – (S400)   x 100

(S400)

mAs       46.66% = (1.6) – (3.0)   x 100

(3.0)

mR         47% = (10.16) – (19.17)   x 100

(19.17)

- Compare results to SC 35 and Papp, 2015, pp. 111–113.

- SC 35 states _manufacturer’s specifications_ should be used. As the speed of the system is doubled, the resultant exposure should be ___halved___. When the speed of the system is halved, the resultant exposure should be ___doubled___.

Conclusion: Pass _____X_________      Fail ________________